Uzaicinājums iepirkumam

Pasūtītājs: LU Fizikas institūts, LU aģentūra; nodokļu maksātāja reģ.Nr.: LV90002112199; adrese: Miera  iela 32, Salaspils|, LV-2169; tālruņa Nr.: 67944700; faksa Nr.: 679012143; e-pasta adrese: FIZINST@SAL.LV

Iepirkums tiek veikts projektu: 1.„Uzlabota tehnoloģija protonu – neitronu konvertoru šķidra metāla sistēmu izveidei” identifikācijas Nr.2010/0260/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/166.

2. „Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai”, identifikācijas Nr. 2DP/0262/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 - ietvaros.

Iepirkums, tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam

Iepirkuma priekšmets

Projektu izpildei: 1.„Uzlabota tehnoloģija protonu – neitronu konvertoru šķidra metāla sistēmu izveidei”, identifikācijas Nr.2010/0260/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/166. 2. ”Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai”, identifikācijas Nr. 2DP/0262/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/176. nepieciešamo spiediena mērīšanas komponentu iegāde.

Kontaktpersona: Alberts Romančuks , tālr. 25904589, fakss: 67901214, e-pasts: Alberts@sal.lv

Piedāvājuma iesniegšana:

Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu. Piedāvājums sastāv no*:

1) Tehniskā piedāvājuma (atbilstoši pielikumā Nr.1 dotajai veidlapai „Tehniskā specifikācija-piedāvājums” vai brīvā formā, kas pasūtītājam ļauj viennozīmīgi pārliecināties, ka tiek piedāvāta prasītā prece);

2) Pieteikuma-apliecinājuma-finanšu piedāvājuma (atbilstoši pielikumā Nr.2 dotajai veidlapai vai brīvā formā, kas pasūtītājam ļauj pārliecināties, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Publisko iepirkumu likuma prasībām).

* Piedāvājums var tikt iesniegts arī kā detalizēts rēķins.

Piedāvājumu var iesniegt sūtot pa pastu uz adresi: LU aģentūra – LU Fizikas institūts, Miera  iela 32, Salaspils|, LV-2169;, vai nogādājot to ar kurjerpastu vai personīgi minētajā adresē 2.stāvā sekretariātā  darba dienās no 9.00 līdz 14.00. Piedāvājumu var iesniegt arī pa e-pastu vai faksu, oriģinālu iesniedzot vēlāk.

Piedāvājumu vērtēšana un līguma slēgšana:

Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: zemākā cena piedāvājumam, kas atbilst kvalifikācijas un tehniskajām prasībām.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81 panta (52) daļu, no Pretendenta, kuram būs prasībām atbilstošs piedāvājums un zemākā piedāvātā līgumcena, Pasūtītājs pieprasīs iesniegt 10 darba dienu laikā VID izsniegtu izziņu, ne vecāku par 1 mēnesi, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, tai skaitā sociālā nodokļa parādu, kas būtu lielāki par 100 Ls, un tikai tad Pasūtītājs atzīs šo Pretendentu par uzvarētāju un slēgs ar to līgumu.

Bez tam Pasūtītājs var pieprasīt uzvarējušajam Pretendentam pirms līguma slēgšanas iesniegt ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdotu Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai citas valsts līdzvērtīgas iestādes izziņu vai citu dokumentu par pārstāvības tiesībām un pilnvaru, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu šajā iepirkumā (pilnvaru iesniedz, ja piedāvājumu parakstījušajai personai nav reģistrētu pārstāvības tiesību).

Kad būs saņemta VID izziņa un pieņemts lēmums par uzvarētāju, iepirkuma rezultāti 3 darba dienu laikā tiks publicēti Pasūtītāja mājas lapā. Kad būs noslēgts līgums, iepirkuma rezultāti 5 dienu laikā tiks publicēti IUB mājas lapā.

1. pielikums

Projektu izpildei: 1. .„Uzlabota tehnoloģija protonu – neitronu konvertoru šķidra metāla sistēmu izveidei”, - identifikācijas Nr.2010/0260/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/166.

2. „Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai”,- identifikācijas Nr. 2DP/0262/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/176.   nepieciešamo spiediena mērīšanas komponentu iegāde.

Tehniskā specifikācija, pasūtītāja prasības un pretendenta piedāvājums

## 1. Nenodefinētās prasības

Ja tehniskajā specifikācijā kāda preču tehniskā prasība nav definēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem.

2. Minimālās tehniskās prasības

| Parametri | Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Spiediena devēji |  |  |
| 2.1 Spiediens 0-10Bar abs. Izejas signāls (analogais) 0...10V. Spiediena ports... G1/2". Mērīšanas kļūda... +/-0,5%. Darba temperatūras diapazons 20...300oC 2.2 Spiediens 0-5Bar abs. Izejas signāls (analogais) 0...10V. Spiediena ports... G1/2". Mērīšanas kļūda... +/-0,5%. Darba temperatūras diapazons 20...300oC | 1. Spiediena devēja membrānai ir jābūt no speciāla nerūsējošā terauda sakausējuma, kas ir izturīgs šķidro metālu, 300oC, vidē, t.sk. arī sārmu metālu vidē. 2. Spiediena devējus ir jāpiegādā komplektā ar savienotājiem (kabeļu konektoriem). Daudzums........8 gab. 2. . Spiediena devēja membrānai ir jābūt no speciāla nerūsējošā terauda sakausējuma, kas ir izturīgs šķidro metālu, 300oC, vidē, t.sk. arī sārmu metālu vidē. 2. Spiediena devējus ir jāpiegādā komplektā ar savienotājiem (kabeļu konektoriem). Daudzums........2 gab |  |

# 3. Preču piegādes termiņš

Piegādes laiks – 4 (astoņas) nedēļas

# 4. Preču piegādes vieta

Preces jāpiegādā LU Fizikas institūtā, Miera  iela 32, Salaspils

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________          ___________________               ________________

/vārds, uzvārds/ 		        /amats/                   	 	/paraksts/

____________________2012.gada ___._____________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

2. pielikums

Projektu izpildei:  1. .„Uzlabota tehnoloģija protonu – neitronu konvertoru šķidra metāla sistēmu izveidei”, - identifikācijas Nr.2010/0260/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/166.

2. „Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai”,- identifikācijas Nr. 2DP/0262/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/176.   nepieciešamo spiediena  nepieciešamo spiediena mērīšanas komponentu iegāde.

Pretendenta nosaukums: _________________________________________________

Reģ.Nr. ____________________PVN maksātāja Nr.___________________________

Jurid. adrese  __________________________________________________________

Faktiskā adrese _________________________________________________________

Tālrunis/fakss/e-pasts________________/ _________________/ _________________

Apliecinājums

Ar šo apliecinām, ka:

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un mums nav nodokļu parādu lielāku par 100 Ls, nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi, neesam pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodamies likvidācijas stadijā, saimnieciskā darbība nav apturēta un pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

- vēlamies piedalīties iepirkumā augstāk formulētos projektos.

- garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

Finanšu piedāvājums

Iepirkuma cena (ar piegādi un ar ietvertām atlaidēm un visiem nodokļiem) ir:

| . p.k. | Pasūtītāja prasības | Piedāvātā prece (nosaukums un marka) | Daudzums Gab. | Vienības cena bez PVN, Ls | Summa bez PVN, Ls | Summa ar PVN, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spiediena devēji |  |  |  |  |  |
| 1 2 | Spiediens 0-10Bar abs. Izejas signāls (analogais) 0...10V. Spiediena ports... G1/2". Mērīšanas kļūda... +/- 0,5%. Darba temperatūras diapazons 20...300oC Spiediens 0-5Bar abs. Izejas signāls (analogais) 0...10V. Spiediena ports... G1/2". Mērīšanas kļūda... +/- 0,5%. Darba temperatūras diapazons 20...300oC |  | 8 gab. 2 gab. |  |  |  |

Vienlaicīgi apliecinām, ka piedāvātā cena un iesniegtā informācija nav atzīstama par

komercnoslēpumuAmatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________          ___________________               ________________

/vārds, uzvārds/ 		        /amats/                   	 	/paraksts/

____________________2012.gada ___._____________

/sastādīšanas vieta/

3. pielikums

Iepirkuma projektu  uzaicinājums projektiem.

1. „Uzlabota tehnoloģija protonu – neitronu konvertoru šķidra metāla sistēmu izveidei”, - identifikācijas Nr.2010/0260/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/166.

2. „Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai”,- identifikācijas Nr. 2DP/0262/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/176. - nepieciešamo spiediena  nepieciešamo spiediena mērīšanas komponentu iegāde.

## Līgums (projekts)

Rīgā, 2012. gada __. _________

| LU aģentūras – LU Fizikas institūta līgumu uzskaites Nr. Iepirkuma identifikācijas Nr. | ### līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

LU aģentūra – Latvijas Universitātes Fizikas institūts (turpmāk tekstā LU FI), turpmāk tekstā – Pircējs, tās direktora Jāņa Ernesta Freiberga personā, no vienas puses,

un ________________________, turpmāk tekstā – Pārdevējs, tās ______________________ ___________________ personā, no otras puses,

pamatojoties uz _______________________ piedāvājumu un LU FI iepirkumu komisijas lēmumu par iepirkumu projektu  1. „Uzlabota tehnoloģija protonu – neitronu konvertoru šķidra metāla sistēmu izveidei”, - identifikācijas Nr.2010/0260/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/166.

2. „Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai”,- identifikācijas Nr. 2DP/0262/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/176. - nepieciešamo spiediena  nepieciešamo spiediena mērīšanas komponentu  iegādi noslēdz šādu Līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk Komplektējošās daļas un materiālus atbilstoši šī Līguma 1.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai (turpmāk tekstā - Prece).

- 1.2. Līguma summa, ieskaitot nodokļus un nodevas, ar kurām tiek aplikta Prece, un visus citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, ir <summa>Ls (<summa vārdiem>), tai skaitā PVN 21% (divdesmit viens procents) <summa>Ls  (<summa vārdiem>), turpmāk šā Līguma tekstā saukta Līgumcena.

- 2. Piegādes izpildes - pieņemšanas nosacījumi un apmaksas kārtība

- 2.1. Prece Pircējam tiek piegādāta adresē: Miera  iela 32, Salaspils|, LV-2169, LU FI telpās.

- 2.2. Saskaņā ar Līgumu piegādājamā Prece ir nodota Pircējam preču pavadzīmes - rēķina parakstīšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienā, ne vēlāk kā 201__.gada ___._____________.

- 2.3. Pircējs veic 100% priekšapmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

- 3. Citi noteikumi

3.1. Par apmaksas termiņa neievērošanu vai par Preces piegādes kavējumu vainīgā līgumslēdzēja puse pēc pirmā otras puses pieprasījuma, maksā otrai pusei līgumsodu 0,5% (procenta piecu desmitdaļu) apmērā no maksājuma summas vai piegādes apjoma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

- 4. Līgumslēdzēju Pušu juridiskās adreses un citi rekvizīti

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| LU aģentūra – Latvijas Universitātes Fizikas institūts |  |
| Juridiskā adrese: adrese: Miera iela 32, Salaspils¦, LV-2169 | Juridiskā adrese: |
|  | Biroja adrese: |
| PVN reģ.Nr. LV90002112199 | PVN reģ.Nr.: |
| Norēķinu konts: LV55TREL9150209006000, Banka: Valsts kase | Norēķinu konts: Banka: |
| Bankas kods: TRELLV22 | Bankas kods: |

4 pielikums

Aizpilda pretendents

Līguma projektu 1. „Uzlabota tehnoloģija protonu – neitronu konvertoru šķidra metāla sistēmu izveidei”, - identifikācijas Nr.2010/0260/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/166.

2. „Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai”,- identifikācijas Nr. 2DP/0262/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/176. - nepieciešamo spiediena  nepieciešamo spiediena mērīšanas komponentu  iegādi.

Tehniskā specifikācija un cenas

(šeit ir paredzēts ievietot Pretendenta Finanšu piedāvājuma tabulu)

| . p.k. | Pasūtītāja prasības | Piedāvātā prece (nosaukums un marka) | Dau-dzums | Vienības cena bez PVN, Ls | Summa bez PVN, Ls | Summa ar PVN, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KOPĀ: |  |  |

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| ______________________________ Z.v <vārds, uzvārds> | ________________________________ Z.v. <vārds, uzvārds> |